Test results of prototype sample JJ-CCR digital sensors using AII PCBs with modified resistor network. The core sensor is the 8010004 R17JJ-CCR sensor.

| Sensor # | Test date | Output in air (mV) | Output in 100% oxygen (mV) | Zero offset (mV) | T 90 (s) | Linearity (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.06.2018 12:07 | 11.266 | 53.656 | 0.147 | 3.340 | -0.223 |
| 2 | 15.06.2018 12:07 | 11.355 | 54.048 | 0.141 | 3.120 | -0.281 |
| 3 | 15.06.2018 12:07 | 10.929 | 51.836 | 0.101 | 3.170 | -0.635 |