Foglietto istruzione / avvertenze per l'uso di celle O2 Tteledyne

Impiego

Le celle medicali Teledyne per la misura dell'ossigeno sono realizzate per misurare in modo accurato la concentrazione di ossigeno delle miscele di gas medicali.

I sensori sono gli elementi primari sensibili alla concentrazione di ossigeno e sono il componente di misura che si esaurisce, e quindi da sostituire, negli strumenti medicali quali gli analizzatori di concentrazione ossigeno nei respiratori paziente.

Installazione del sensore

Controllare che lo strumento sia spento.

Togliere il sensore  dalla confezione  plastica sigillata e controllare che non ci siano evidenti perdite di liquido o rottura della membrana.

Se il sensore risultasse difettoso NON INSTALLARLO, potrebbe danneggiare lo strumento.

Inoltre fare riferimento al manuale dello strumento per completare la procedura di installazione.

PRECAUZIONI

Il liquido contenuto nella cella è caustico.

Attenzione affinchè non venga a contatto con la pelle o gli occhi. In tal caso lavare con abbondante acqua corrente e contattare un medico.

Calibrazione

Gli analizzatori di ossigeno e i sensori stessi sono soggetti nel tempo a variazioni del segnale / taratura e la misura è tanto più accurata quanto accurata è la calibrazione verso la sorgente "campione" di riferimento.

E' quindi consigliato di calibrare frequentemente lo strumento con riferimento ad una concentrazione di ossigeno nota (aria libera = 20,9% O2) o da bombola con il 100% O2.

L'accuratezza complessiva sensore + monitor può facilmente essere migliore del 2% F.S.

Sterilizzazione

Il sensore di ossigeno non è fornito come componente sterile e non può essere sterilizzato

