## Water Absorption
|  | Time [Hours] | Water Trap Mass [g] | Line Mass [g] | Nebulisation [min] | Test Stage [Hours]
Start | 10.30 am | 0 | 14.15 | 7.2 | 15 | 1.5
|  | 2 | 14.15 | 7.5 | 15 | 2.5
|  | 4.5 | 14.15 | 7.5 | 15 | 3.5
|  | 6 | 14.15 | 7.5 | 15 | 4.5
|  | 7 | 14.2 | 7.5 | 15 | 5.5
|  | 22 | 14.2 | 7.4 | 15 | 6.5
|  | 24 | 14.15 | 7.45 | 15 | 22.5
[5 empty] | 15 | 23.5

## Fet%
Infusion Rate | Current Setup [Fet%] | Viamed H-Line [Fet%]
1.5 | 0.2 | 0.2
3 | 0.8 | 0.7
4.5 | 1.3 | 1.2