## Blad1
RFI - Request for information Västra Götaland
I vilken skala och i vilka steg redovisas mätvärden syremättnad? Ange med fritext eller NA. | In what scale and in what steps are the oxygen saturation measurements reported?_x000D_ Enter with free text or NA. | Oxygen saturation is reported as SpO2 in percentage units, on a scale of 0–100%, in 1% increments
I vilken skala och i vilka steg redovisas mätvärden puls? Ange med fritext eller NA. | In what scale and in what steps are the pulse measurements reported?_x000D_ Enter with free text or NA. | Pulse rate is reported in beats per minute (bpm), with a measurement/display range of 20–300 bpm, in 1 bpm increments.
Klarar produkten oavsett manuell eller ofrivilligt fall mot ex. golvyta med bibehållen funktion? Ange J/N eller NA. Om Ja, ange max. cm höjd fall med bibehållen funktion. | Can the product withstand a manual or involuntary fall onto, for example, the floor surface with retained function?_x000D_ Enter Y/N or NA._x000D_ If Yes, enter the max. cm height of the fall with retained function. | In accordance with IEC 60601-1, the VM-2160 SMARTsat can withstand a free fall from 100cm (Dropped onto a hard surface (commonly a hardwood board over concrete, tested in multiple orientations)
Är skala/siffror med avvikande färg/form mot bakgrunden i "avläsningsfönstret"? Ange J/N eller NA alt. fritext. | Are the scale/numbers of a different color/shape from the background in the "reading window"?_x000D_ Enter Y/N or NA or free text. | Yes
Vilka typer av prober avsedda för syremätning finns för den aktuella produkten? Ange J/N eller NA | What types of probes intended for oxygen measurement are available for the product in question?_x000D_ Enter Y/N or NA | Finger sensors, ear sensors and wrap sensors (for use on feet, hands and fingers).
Under vilka kroppstemperaturförhållanden är de redovisade värden kalibrerade för/mot? Ange med fritext | Under what body temperature conditions are the reported values ​​calibrated for/against?_x000D_ Enter with free text | During clinical trials, the patient temperature has not been specified, as body temperature does not affect the SpO2 values, but it does have an effect on perfusion. The VM-2160 SMARTsat gave correct measurement accuracy down to 0.1% perfusion index which is state of the art.
Ingår syremättnadsprobe vid köp av pulsoximeter? Ange J/N eller NA. Om Ja, ange antal samt typ av prob/prober | Is an oxygen saturation probe included when purchasing a pulse oximeter?_x000D_ Enter Y/N or NA._x000D_ If Yes, enter the number and type of probe/probes | Yes, the Adult Silicone Finger sensor is supplied as standard, but this can be changed to any other reusable sensor from our range upon request.
Längd kabel syremättnadsprobe? Ange med tal i cm. | Length of oxygen saturation probe cable?_x000D_ Enter in numbers in cm. | 120cm
Finns olika kabellängder syremättnadsprobe? Ange med tal i cm. | Are there different oxygen saturation probe cable lengths?_x000D_ Enter in numbers in cm. | The oxygen saturation probe itself is not available in different cable lengths. However, additional length can be achieved using optional extension cables of 120 cm or 240 cm.
Finns olika storlekar syremättnadsprobe? Ex. barn, vuxna Ange J/N eller NA. Om Ja, ange typ av prob/prober | Are there different sizes of oxygen saturation probes? Ex. children, adults_x000D_ Indicate Y/N or NA._x000D_ If Yes, specify type of probe/probes | Yes, the sensor range covers all patient types from Neonatal to Adult
Finns olika format syremättnadsprobe? Ex. finger- / öronplacering, Ange J/N eller NA. Om Ja, ange typ av prob/prober | Are there different formats of oxygen saturation probes? Ex. finger/ear placement,_x000D_ Indicate Y/N or NA._x000D_ If Yes, specify type of probe/probes | Yes. We offer Finger Sensors, Ear sensor and a Wrap sensor.
Finns det information om brukarvikt/patientkategori på syremättnadsprobe produktförpackning? Ange J/N eller NA. | Is there information about user weight/patient category on oxygen saturation probe product packaging?_x000D_ Indicate Y/N or NA._x000D_ | Yes, where applicable
Finns IFU som anger brukarvikt/patientkategori för den valda syremättnadsproben? Ange J/N eller NA. | Is there an IFU that specifies user weight/patient category for the selected oxygen saturation probe?_x000D_ Indicate Y/N or NA._x000D_ | Yes
Finns det fästfunktioner avsedda till syremättnadsprobe? Ange J/N eller NA. Om Ja, ange typ. | Are there attachment features intended for oxygen saturation probes?_x000D_ Indicate Y/N or NA._x000D_ If Yes, specify type. | Yes. The ear sensor is supplied with a soft ear hook that takes the weight of the cable and stops the sensors being pulled off or out of position. The Wrap sensor is supplied with a single use soft velcro wrap to hold the sensor in place (hand, finger, foot or toe), replacement wraps are available.
Ingår fästfunktioner avsedda till syremättnadsprobe vid köp av probe/sensor? Ange J/N eller NA. | Are attachment features intended for oxygen saturation probes included when purchasing probe/sensor?_x000D_ Indicate Y/N or NA._x000D_ | Yes
Inom vilket spann registrerar produkten syremättnadsvärden? Ange med fritext. | Within what range Does the product record oxygen saturation values?_x000D_ Enter in free text._x000D_ | For the ear sensor, a soft hook wraps around the ear to support the weight of the cable and help prevent the sensor from being pulled away from the earlobe. The wrap sensor is supplied with a single-use soft wrap, designed to help secure the sensor in position on the patient’s hand, finger or foot.
Inom vilket spann registrerar produkten pulsvärden? Ange med fritext. | Within which range does the product record pulse values?_x000D_ Enter in free text._x000D_ | 20-300bpm
Kan larmgränser ställas in och sparas för syremättnadsvärden och pulsvärden? Ange J/N eller NA. | Can alarm limits be set and saved for oxygen saturation values ​​and pulse values?_x000D_ Enter Y/N or NA._x000D_ | Alarm limits for oxygen saturation and pulse rate can be set and adjusted by the user during operation; however, user-adjusted alarm limits are not retained after the device is switched off. When restarted, the device returns to the default alarm settings. These default settings can be configured upon request to suit specific departmental or patient requirements. | This questions is slightly ambiguous and I am not sure whether to answer yes or no.
Hur många steg i mätutrustningens meny krävs att genomföra för att kunna ställa in larmgränser för syremättnadsvärden och pulsvärden? Ange med fritext/tal. | How many steps in the measuring equipment menu are required to be completed in order to set alarm limits for oxygen saturation values ​​and pulse values?_x000D_ Enter in free text/numbers._x000D_ | 2; Menu button-press Return Key on Alarm Settings (1st option in menu)
Finns funktion som motverkar oavsiktlig avstängning av mätutrustning under aktivt användande? Ange J/N eller NA. | Is there a function that prevents accidental switching off of the measuring equipment during active use?_x000D_ Enter Y/N or NA._x000D_ | Yes, the power button must be depressed while the device undergoes a 3 second countdown on the display
Utförs mätning av syremättnad vid samtidig rörelse av kroppsdel, ex. arm eller ben? Ex. barn med spastiska rörelser eller spädbarn som inte kan påverkas sitt rörelsemönster. Ange med fritext. | Is oxygen saturation measurement performed during simultaneous movement of a body part, e.g. arm or leg?_x000D_ E.g. children with spastic movements or infants whose movement pattern cannot be influenced._x000D_ Enter in free text. | Yes, the VM-2160 SMARTsat is designed to work during patient motion.
Hur snabbt påbörjas syremättnadsmätning med korrekta syremättnadsvärden under normala förutsättningar vid uppstart av mätutrustningen? Ange i tid sekunder. | How quickly does oxygen saturation measurement begin with correct oxygen saturation values ​​under normal conditions when the measuring equipment is started?_x000D_ Specify in seconds. | Approximately 5 seconds
Inom vilken omgivande temperaturskala Celsius utförs fullgoda mätningar av syremättnad och puls? Ange med tal. | Within which ambient temperature scale Celsius are adequate measurements of oxygen saturation and pulse performed?_x000D_ Specify in numbers. | -20°C to +50°C
Kan mätutrustningen skilja mellan arteriell- och venös blodrörelse? Ange J/N eller NA. | Can the measuring equipment distinguish between arterial and venous blood movement?_x000D_ Specify Y/N or NA. | Yes. The pulse oximeter derives SpO2 from pulsatile arterial blood flow and distinguishes this from the non-pulsatile venous/tissue signal as part of the measurement process.
Kan mätning syremättnad utföras med hög mätnoggranhet vid kroppstemperatur under 36,2 grader Celsius? Ange J/N eller NA. | Can oxygen saturation measurement be performed with high measurement accuracy at body temperature below 36.2 degrees Celsius?_x000D_ Specify Y/N or NA. | Yes
Kan mätning syremättnad utföras med hög mätnoggranhet och utan tidsfördröjning vid nedsatt cirkulation? Ange J/N eller NA. | Can oxygen saturation measurement be performed with high measurement accuracy and without time delay in case of impaired circulation?_x000D_ Specify Y/N or NA. | Yes, the VM-2160 is designed with patient with low perfusion.
Kan mätning syremättnad utföras med hög mätnoggranhet och utan tidsfördröjning vid svårdetekterad perifer puls? Ange J/N eller NA. | Can oxygen saturation measurement be performed with high measurement accuracy and without time delay in case of difficult-to-detect peripheral pulse?_x000D_ Specify Y/N or NA. | Yes, the VM-2160 is designed with patient with low perfusion.
Finns indikator för signalkvalitet? Ange J/N eller NA. | Is there an indicator for signal quality?_x000D_ Specify Y/N or NA. | Yes
Finns indikator för perfusionsindex? Ange J/N eller NA. | Is there an indicator for perfusion index?_x000D_ Enter Y/N or NA. | No
Är ljud för pulsindikering avstängt vid uppstart av mätutrustningen? Ange J/N eller NA. | Is the sound for pulse indication turned off when starting the measuring equipment?_x000D_ Enter Y/N or NA. | Yes, if it was turned off on the previous session. There is a symbol on the display that shows whether it is turned off or on. One button press to turn on or mute.
Kan ljud för pulsindikering stängas av under pågående drift? Ange J/N eller NA. | Can the sound for pulse indication be turned off during operation?_x000D_ Enter Y/N or NA. | Yes
Finns funktion klocka/tidmätning? Ange J/N eller NA. Om Ja, ange vilket format. Ex. timmar, minuter, sekunder. | Is there a clock/time measurement function?_x000D_ Enter Y/N or NA._x000D_ If Yes, specify which format. Ex. hours, minutes, seconds. | Yes
Om produkten indikerar puls, vilken mätnoggrannhet har uppmätta pulsvärden? Ange med fritext. | If the product indicates pulse, what measurement accuracy does the measured pulse values ​​have?_x000D_ Enter in free text. | 20 - 300 bpm ± 2 ARMS (no motion)
Vilka probetyper finns att tillgå för syremättnadsmätning? Ex. barn, finger etc. Ange med fritext. | What probe types are available for oxygen saturation measurement? Ex. children, finger, etc._x000D_ Enter in free text. | Reusable Adult Finger Clip Sensor - 1.2m PVC cable, (SF7500VM) Reusable Adult Silicone Soft Sensor - 1.2m silicone cable, (SC7500VM) Reusuable Medium (Small Adult) Silicone Soft Sensor - 1.2m silicone cable, (SCM7500VM) Reusable Paediatric Silicone Soft Sensor - 1.2m silicone cable, (SCP7500VM) Reusable Silicone Wrap Sensor - 1.2m silicone cable, (W7500VM) Reusable Ear Sensor - 1.2m PVC cable, (E7500VM) Disposable Plaster Tape - Adult - 0.45m PVC cable - Box of 24, (10-AP-VM) Disposable Plaster Tape - Paediatric - 0.45m PVC cable - Box of 24, (10-PP-VM) Disposable Plaster Tape - Infant - 0.90m PVC cable - Box of 24, (10-IP-VM) Disposable Plaster Tape - Neonatal - 0.90m PVC cable - Box of 24, (10-NP-VM) Pulse Oximetry Extension Cable, 1.2m PVC cable, (XT6500) Pulse Oximetry Extension Cable, 2.4m PVC cable, (XT6501) | *
Kan syremättnadssmätaren kontrolleras utan specialverktyg av regionens medicintekniker? Ange med fritext. | Can the oxygen saturation meter be checked without special tools by the region's medical technicians?_x000D_ Enter in free text. | Yes
Finns funktion som skyddar mot skadliga urladdningar från ex. defibrillator? Ange J/N eller NA. | Is there a function that protects against harmful discharges from, for example, a defibrillator?_x000D_ Enter Y/N or NA. | No. The VM-2160 is not defibrillator proof. Remove the sensor from the patient throughout defibrillation or whilst an electrosurgical unit is in use, so as to avoid shock to the caregiver or patient.
Har produkten utbytbart batteri? Ange J/N eller NA. | Does the product have a replaceable battery?_x000D_ Indicate Y/N or NA. | Yes, 3x standard 1.5v AA batteries
Kan produktens utbytbara batteri bytas utan verktyg? Ange J/N eller NA. | Can the product's replaceable battery be replaced without tools?_x000D_ Indicate Y/N or NA. | Yes
Hur lång tid fungerar batteri med full användning av funktioner i syremättnadsmätaren? Ange med fritext. | How long does the battery last with full use of the oxygen saturation monitor's functions?_x000D_ Indicate in free text. | > 2 days continuous operation or approximately 5 days in economy power mode
Kan syremättnadsmätaren anslutas till el vägguttag enligt svensk standard? Ange J/N eller NA. | Can the oxygen saturation monitor be connected to a wall outlet according to Swedish standards?_x000D_ Indicate Y/N or NA. | NA
Hur lång är tillhörande elkabel till syremättnadsmätaren? Ange med tal eller NA. | How long is the associated power cable to the oxygen saturation monitor?_x000D_ Indicate in numbers or NA. | NA
Har syremättnadsmätaren justerbara larmgränser? Ange J/N. Om Ja, ange funktionen med fritext. | Does the oxygen saturation monitor have adjustable alarm limits?_x000D_ Enter Y/N. If Yes, enter the function in free text. | Yes, there are high and low adjustable alarm limits for both SpO2 and Pulse Rate. Alarms can be adjusted through the full range.
Har syremättnadsmätaren tillfälligt avstängningsbart funktion av larm? Ange J/N eller NA | Does the oxygen saturation monitor have a temporary switch-off alarm function?_x000D_ Enter Y/N or NA | Yes
Har syremättnadsmätaren funktion ställbar fördröjning larm utifrån inställda larmgränser syremättnad? Ange J/N eller NA | Does the oxygen saturation monitor have an adjustable alarm delay function based on set oxygen saturation alarm limits?_x000D_ Enter Y/N or NA | No
Har mätutrustningen larm som visas i display om probe/sensor förlorar sitt läge? Ange J/N eller NA | Does the measuring equipment have an alarm that is shown on the display if the probe/sensor loses its position?_x000D_ Enter Y/N or NA | Yes
Har syremättnadsmätaren display med svensk text? Ange J/N eller NA | Does the oxygen saturation monitor have a display with Swedish text?_x000D_ Enter Y/N or NA | Yes
Kan display justeras i ljusstyrka? Ange J/N eller NA | Can the display be adjusted in brightness?_x000D_ Enter Y/N or NA | No
Har display funktion som påvisar svagt batteri? Ange J/N eller NA | Does the display have a function that indicates a low battery?_x000D_ Enter Y/N or NA | Yes
Finns funktion där mätutrustningen larmar vid strömavbrott? Ange J/N eller NA | Is there a function where the measuring equipment alarms in the event of a power failure?_x000D_ Enter Y/N or NA | NA
Vid ett eventuellt strömavbrott, är de senaste inställda larmgränserna kvarstående? Ange J/N eller NA | In the event of a power outage, are the last set alarm limits retained?_x000D_ Indicate Y/N or NA | NA
Vid planerad tillfällig avstängning av mätutrustningen, är de senaste inställda larmgränserna kvarstående? Ange J/N eller NA | In the event of a planned temporary shutdown of the measuring equipment, are the last set alarm limits retained?_x000D_ Indicate Y/N or NA | No, the alarm limits will return to the default settings
Hur sker larm? Ex. ljud/ljus eller annat alternativ. Ange med fritext. | How does the alarm occur? E.g. sound/light or other alternative._x000D_ Indicate in free text. | An audible alarm, with the alarm description is displayed. An alarm of higher priority will always override alarms of respective lower priority.
Hur snabbt återgår tillfälligt avstängt larm till valda larmgränser? Ange med tal. | How quickly does a temporarily disabled alarm return to the selected alarm limits?_x000D_ Indicate in numbers. | 2 minutes
Om larm med ljud, vilken decibelnivå? Ange med tal eller NA. | If the alarm is with sound, what decibel level?_x000D_ Indicate in numbers or NA. | At a distance of 1m: Low Priority Alarm = 58 dB (A), Medium Priority Alarm = 60 dB(A), High Priority Alarm = 62dB(A)
Har syremättnadsmätaren fäste för montering ex. stativ? Ange J/N eller NA | Does the oxygen saturation monitor have a bracket for mounting, e.g. a stand?_x000D_ Indicate Y/N or NA | Yes, there are various mounting brackets available as additional accessories.
Finns stativ med hjul till syremättnadsmätaren? Ange J/N eller NA. Om ja, finns hyllplan/lådor/sladd- eller slanghållare/? | Is there a stand with wheels for the oxygen saturation monitor?_x000D_ Indicate Y/N or NA._x000D_ If yes, are there shelves/drawers/cable or hose holders/? | No, but it can be mounted on an IV stand or trolley
Finns vagn med hjul till syremättnadsmätaren? Ange J/N eller NA. Om ja, finns hyllplan/lådor/sladd- eller slanghållare/? | Is there a cart with wheels for the oxygen saturation monitor?_x000D_ Enter Y/N or NA._x000D_ If yes, are there shelves/drawers/cable or hose holders/? | No
Om stativ för syremättnadsmätare. Ange antal hjul samt låsfunktion. Ange med fritext. | If a stand for an oxygen saturation monitor. Enter the number of wheels and the locking function._x000D_ Enter in free text. | NA
Vilken höjd/bredd över hinder klarar hjul rullstativ ta sig över? Ange fritext med cm. | What height/width of obstacles can the wheeled stand overcome?_x000D_ Enter in free text in cm. | NA
Om stativ med hjul, finns utbytbara hjul? Ange med J/N eller NA. | If a stand with wheels, are there replaceable wheels?_x000D_ Enter in Y/N or NA. | NA
Kan produkten utföra EKG-mätning? Ange J/N eller NA. | Can the product perform ECG measurement?_x000D_ Enter in Y/N or NA. | No
Kan produkten utföra pulsfrekvens-mätning? Ange J/N eller NA. | Can the product perform pulse rate measurement?_x000D_ Enter in Y/N or NA. | Yes
Stödjs produkten av Bluetooth Low Energy (inte Bluetooth Classic)? Ange J/N eller NA. | Is the product supported by Bluetooth Low Energy (not Bluetooth Classic)? Enter in Y/N or NA. | No
Är produkten låst till en leverantör med ett slutet ekosystem? (exempelvis Apple Watch). Ange J/N eller NA | Is the product locked to a supplier with a closed ecosystem? (e.g. Apple Watch)._x000D_ Enter Y/N or NA | NA
Har produkten en Bluetooth SIG-specifikation eller annan dokumenterad specifikation? Ange J/N eller NA. | Does the product have a Bluetooth SIG specification or other documented specification?_x000D_ Enter Y/N or NA. | NA
Är syremättnadsmätaren portabel? Ange J/N eller NA | Is the oxygen saturation monitor portable?_x000D_ Enter Y/N or NA | Yes
Är syremättnadsmätaren lämpad för längre transporter med bibehållna funktioner? Ex. flyg, transport till annan lokal än vårdlokal, andra miljöer rumstemp. och utomhustemperaturer. Ange J/N eller NA | Is the oxygen saturation monitor suitable for longer transports with retained functions? Ex. flights, transport to a location other than a healthcare facility, other environments room temp. and outdoor temperatures._x000D_ Enter Y/N or NA | Yes
Finns minnesfunktion för utförda syremättnadsvärden? Ange J/N eller NA. Om Ja ange antal utförda syremättnadsvärden och tidsintervall som det finns minne för i produkten. | Is there a memory function for performed oxygen saturation values?_x000D_ Enter Y/N or NA._x000D_ If Yes, enter the number of performed oxygen saturation values ​​and time intervals for which there is memory in the product. | Yes. >560 hours, maximum of 50 data sets
Finns minnesfunktion för utförda Pulsvärden? Ange J/N eller NA. Om Ja ange antal utförda syremättnadsvärden och tidsintervall som det finns minne för i produkten. | Is there a memory function for performed Pulse Values?_x000D_ Enter Y/N or NA._x000D_ If Yes, enter the number of performed oxygen saturation values ​​and time intervals for which there is memory in the product. | Yes. >560 hours, maximum of 50 data sets
Finns funktion att beräkna medelvärde för en serie av genomförda mätvärden? Ange fritext. | Is there a function to calculate the average value for a series of measured values?_x000D_ Enter free text. | Yes. The device includes SpO2 averaging, with three selectable averaging settings: Stable: 12 seconds, Normal: 9 seconds, and Sensitive: 5 seconds.
Vilken decibel under drift har mätaren? Ange med fritext. | What decibels does the meter have during operation?_x000D_ Enter free text. | Adjustable pulse tone volume and alarms up to 62dB(A) at a distance of 1m
Kan produkten användas av patient i eget boende utan assistans av vårdpersonal? Ange med fritext eller NA. | Can the product be used by a patient in their own home without assistance from a healthcare professional?_x000D_ Enter free text or NA. | Yes
Finns det möjlighet att dölja mätvärde och stänga av eventuella larmfunktioner där bedömning mätvärde och larm ska utföras av vårdpersonal? Ange J/N eller NA. Om Ja, ange funktionen. | Is there a possibility to hide the measured value and turn off any alarm functions where the assessment of the measured value and alarms should be performed by healthcare professional?_x000D_ Enter Y/N or NA._x000D_ If Yes, enter the function. | Yes
Kan patientidentitet med 12 siffror utföras i maskinen oavsett hem/vårdinrättning? Ange J/N eller NA. Om Ja, ange funktionen. | Can patient identification with 12 digits be performed in the machine regardless of home/care facility?_x000D_ Enter Y/N or NA._x000D_ If Yes, enter the function. | No
Kan ljudsignaler tillfälligt stängas av? Ange med fritext funktionen eller NA. | Can audio signals be temporarily turned off?_x000D_ Enter free text the function or NA. | Yes
Kan felkoder lagras automatiskt i mätaren? Ange med fritext funktionen eller NA. | Can error codes be automatically stored in the meter?_x000D_ Enter free text the function or NA. | Yes, but these are only accessible in the service menu (pin protected) by an authorised service technician
Kan mätaren rekonditioneras och återanvändas? Ange J/N eller NA. | Can the meter be reconditioned and reused?_x000D_ Enter Y/N or NA. | Yes, the device is designed to be reused
Är produkten IPX klassad?? Ange J/N eller NA. Om Ja, ange vilken IPX klass. | Is the product IPX rated??_x000D_ Indicate Y/N or NA._x000D_ If Yes, specify which IPX rating. | Yes, IP32
Avsedd användning? Ange med fritext. OBS! ange även om det finns ej godkänd användning för den aktuella produkten för exempelvis specifika patientgrupper, som ex. gravida, diabetiker. | Intended use? Indicate in free text. NOTE! Also indicate if there is an unapproved use for the product in question for, for example, specific patient groups, such as pregnant women, diabetics. | The VM-2160 handheld pulse oximeter with silicone cover is intended for continuous or spot check monitoring of functional arterial oxygen saturation (SpO2) and pulse rate of adult, paediatric, infant and neonatal patients. To be used by trained healthcare professionals only. For use in the home care environment the user may use the device after instruction by, or under supervision of, a trained healthcare professional. Depending on the SpO2 sensor connected, the VM-2160 may be used in hospital, hospital type facilities, transport, emergency care and mobile environments; as well as in the home care environment.
Bibehåller produkten sina funktioner/egenskaper vid snabb omkringvarande temperaturskifte och samtidig fortsatt användning? Ange med fritext. Ex. stetoskop eller ex. termometer förvaras i rumstempererad miljö och ska användas direkt från denna temperatur tempererad miljö med minusgrader som vid ex. ambulansvård ute på fält. | Does the product maintain its functions/properties during rapid changes in ambient temperature and simultaneous continued use? Indicate in free text. Ex. stethoscopes or thermometers are stored in a room-temperature environment and should be used directly from this temperature to a temperature-controlled environment with sub-zero temperatures, such as in ambulance care in the field. | Yes
Vilket regelverk uppfyller produkten? samt vilken riskklass har produkten? MDR (EU) 2017/745 MDD 93/42/EEC Ange gällande regelverk samt riskklass (t.ex. Klass I, Im, Is, IIa, IIb, III). | Which regulations does the product comply with? and what risk class does the product have? MDR (EU) 2017/745 MDD 93/42/EEC Indicate applicable regulations and risk class (e.g. Class I, Im, Is, IIa, IIb, III). | MDR (EU) 2017/745 Class: llb
Om svar MDD på fråga XX bifoga CE-certifikat, CE intyg eller declaration of confirmity (beroende på riskklass) och confirmation letter med anmält organ samt referensnummer för följsamhet mot övergångsreglerna. | If the answer is MDD to question XX, attach the CE certificate, CE certificate or declaration of confirmity (depending on the risk class) and confirmation letter with the notified body and reference number for compliance with the transitional rules. | NA
Om svar MDR på fråga XX bifoga Declaration of confirmity (riskklass 1) och EU-certifikat/Intyg för övriga riskklasser. | If the answer is MDR to question XX, attach the Declaration of confirmity (risk class 1) and EU certificate/certificate for other risk classes. | NA
Vilka europeiska standarder uppfyller produkten? Ange med fritext eller N/A. Ange även dokumentets giltighetstid. | Which European standards does the product comply with? Indicate in free text or N/A. Also indicate the validity period of the document.
Uppfylls UDI? Ange J/N Ange med fritext hur produkt är uppmärkt idag. | Is the UDI complied with? Indicate Y/N Indicate in free text how the product is currently marked. |  | ***
Om produkt inte är testad enligt gällande europeisk standard används då något motsvarande test för gällande standard kopplat till produkt? Ange J/N eller NA Om Ja, ange svar även med fritext. Ange även dokumentets giltighetstid. | If the product is not tested according to the current European standard, is a corresponding test for the current standard linked to the product used? Indicate Y/N or NA If Yes, also enter the answer in free text. Also indicate the validity period of the document. | NA
Vilka direktiv och förordningar gäller för produkten? Ange med fritext. Ange även dokumentets giltighetstid. | Which directives and regulations apply to the product? Indicate in free text. Also indicate the validity period of the document.
Hur lång tid tar förebyggande underhåll att genomföra för aktuell produkt? Ange med fritext. | How long does preventive maintenance take to perform for the current product? Enter in free text.
Hur lång tid tar avhjälpande underhåll att genomföra för aktuell produkt för vanligt förekommande akuta fel? Ange med fritext. | How long does corrective maintenance take to perform for the current product for common acute faults? Enter in free text.
Krävs specialverktyg för att kunna genomföra service i egen regi? Ange med fritext. | Are special tools required to be able to perform service under your own control? Enter in free text.
Är det tillåtet för köparen att genomföra service i egen regi? Ange med fritext. | Is it allowed for the buyer to perform service under your own control? Enter in free text.
Krävs utbildning för att kunna genomföra service i egen regi? Ange med fritext. | Is training required to be able to perform service under your own control? Enter in free text.
Kan ytterligare garantitid köpas efter garantitidens slut? Ange med fritext. | Can additional warranty time be purchased after the warranty period has ended? Enter in free text. | No
Intervall förebyggande underhåll för produkten? Ange med fritext. | Preventive maintenance interval for the product? Enter in free text.
Kräver produkten vid något av intervallen för förebyggande underhåll byte av ingående del/delar som ger ytterligare kostnader? Ange med fritext. | Does the product require replacement of an included part/parts at any of the intervals for preventive maintenance that results in additional costs? Enter in free text. | No
Är det annan garantitid för den del som ska bytas vid ex. förebyggande underhåll jämfört med huvudproduktens garantitid? Ex. huvudprodukt kvarstående 1 år garantitid vid planerat förebyggande underhåll och del som behöver bytas vid förebyggande underhåll har garantitid 3 månader. Ange med fritext. | Is there a different warranty period for the part to be replaced during e.g. preventive maintenance compared to the warranty period of the main product? Ex. main product remaining 1 year warranty period for planned preventive maintenance and part that needs to be replaced during preventive maintenance has a warranty period of 3 months. Enter in free text. | No
Finns reservdel att tillgå om del av produkt går sönder? Ange J/N eller NA. Om Ja ange vilka tillgängliga reservdelar som finns/krävs för den aktuella produkten. | Are spare parts available if part of the product breaks? Enter Y/N or NA. If Yes, enter which spare parts are available/required for the product in question. | Yes
Vad ingår i förebyggande underhåll? Ange med fritext. | What is included in preventive maintenance? Enter in free text.
Finns det annat företag än tillverkaren som har tillstånd/avtal att genomföra service för produkten? Ange med fritext. | Is there a company other than the manufacturer that has permission/agreement to carry out service for the product? Enter in free text. | Yes
Vilka typer av service avtal finns att tillgå för köparen? Ange med fritext. | What types of service agreements are available to the buyer? Enter in free text.
Ingår utbildning för serviceutbildning utan kostnad efter köparens behov? Ange med fritext. | Is training for service training included free of charge according to the buyer's needs? Enter in free text.
Fri tillgång till all teknisk dokumentation för att kunna genomföra service i regionens regi? Ange med fritext. | Free access to all technical documentation in order to be able to carry out service under the auspices of the region? Enter in free text.
Uppskattad livstid för produkten? Ange med tal eller text. | Estimated lifetime of the product? Indicate with numbers or text. | 5 Years for the monitor and 2 years for the sensors.
Vid ofrivilligt fall eller stöt mot ex. golvyta kvarstår bibehållen funktion? Ange J/N eller NA. Om Ja, ange max. cm höjd fall med bibehållen funktion. | In the event of an involuntary fall or impact against, for example, the floor surface, will the function be maintained? Indicate Y/N or NA. If Yes, specify the max. cm height of the fall with maintained function.
Vilken decibelnivå har larm? Ange decibelnivå. | What decibel level does the alarm have? Indicate decibel level.
Vilken decibelnivå har produkten under aktivt användande? Ange decibelnivå. | What decibel level does the product have during active use? Indicate decibel level.
Rekommenderas ex. engångsskydd för användande av produkt? Ex. skydd manschett? Ange med fritext. | Is disposable protection recommended for use of the product? Ex. protective cuff? Indicate with free text.
Vilka förhållande/omgivning miljö krävs för att produkten ska fungera optimalt för de angivna funktionerna? Ange med fritext. | What conditions/environment are required for the product to function optimally for the specified functions? Indicate with free text.
Vad för verktyg krävs för kontroll/kalibrering/service? Ange med fritext. | What tools are required for inspection/calibration/service? Indicate in free text.
Kostnad för utrustning avsedd att identifiera kalibrering? Ex. programvara. Ange med fritext. | Cost of equipment intended to identify calibration? Ex. software. Indicate in free text. | NA
Ingår kalibreringsutrustning i köpet? Ange med fritext. | Is calibration equipment included in the purchase? Indicate in free text. | NA
Tillhandahålls låneutrustning av likadan köpt utrustning till köparen vid planerat förebyggande underhåll? Ange J/N eller NA. Om Ja ange vilka förutsättningar som gäller för detta. | Is loan equipment of similar purchased equipment provided to the buyer during planned preventive maintenance? Indicate Y/N or NA. If Yes, specify the conditions that apply to this.
Är produkten engångs eller flergångs? Ange med fritext Om Ja flergångs, ange antal tillåtna användningar samt instruktion handhavande mellan användningar, ex. rengöringsprocess. | Is the product disposable or reusable? Indicate in free text If Yes, reusable, specify the number of permitted uses and instructions for handling between uses, e.g. cleaning process. | Reusable. No specified number of uses. Can be cleaned between uses: Use a soft cloth dampened with either a commercial, nonabrasive cleaner, or a solution of 70% alcohol in water. Lightly wipe the surface of the monitor.
Tål produkten ytdesinfektion med alkoholbaserade kemikalier som ex. ethanol 75% och isopropanol 45%? Om Ja, ange godkänd alkohol samt styrka för desinfektion. | Can the product withstand surface disinfection with alcohol-based chemicals such as ethanol 75% and isopropanol 45%? If Yes, specify approved alcohol and strength for disinfection. | Cleaning instructions are as follows: Use a soft cloth dampened with either a commercial, nonabrasive cleaner, or a solution of 70% alcohol in water. Lightly wipe the surface of the monitor.
Tål produkten rengöring med tensid (tvål) kemikalier. Ange J/N eller NA. | Can the product withstand cleaning with surfactant (soap) chemicals. Indicate Y/N or NA. | Yes
Kan utrustningen rekonditioneras av köparen? Ange J/N eller NA | Can the equipment be reconditioned by the buyer? Indicate Y/N or NA | NA
Kan utrustningen återanvändas efter rekonditionering? Ange J/N eller NA | Can the equipment be reused after reconditioning? Indicate Y/N or NA | NA
Är produkten sterilförpackad? Om Ja, ange steriliseringsmetod alt. Nej eller NA | Is the product sterile packaged? If Yes, specify sterilization method or No or NA | No
Har produkten ett serienummer? Ange J/N eller NA. | Does the product have a serial number? Indicate Y/N or NA. | Yes
Finns instruktion för handhavande av produkten? Ange J/N alt. NA. Om Ja, på vilket språk samt finns förekomst instruktionsbilder? | Are there instructions for handling the product? Indicate Y/N or NA. If Yes, in which language and are there instructional images? | NA
Finns kortfattad användarmanual till produkten? Ange J/N eller NA. Om Ja, på vilket språk samt finns förekomst instruktionsbilder? | Is there a brief user manual for the product? Indicate Y/N or NA. If Yes, in which language and are there instructional images? | Yes
Finns kortfattad användarmanual för patient som använder apparat i hemmet? Ange J/N eller NA. Om Ja, på vilket språk samt finns förekomst instruktionsbilder? | Is there a brief user manual for patients who use the device at home? Indicate Y/N or NA. If Yes, in which language and are there instructional images? | Yes | *
Medföljer instruktion för handhavande av produkten tillsammans med produkten vid köp? Ange med fritext. | Are instructions for handling the product included with the product upon purchase? Indicate in free text. | NA
Medföljer eventuell kortfattad användarmanual tillsammans med produkten vid köp? Ange med fritext. | Is there a brief user manual included with the product upon purchase? Indicate in free text. | Yes
Vilket språk används huvudsakligen vid kontakt med er support? Ange med fritext. Ex. svenska eller annat språk. | Which language is mainly used when contacting your support? Indicate in free text. E.g. Swedish or another language. | Swedish – AJ Medical
Finns studier finns utförda kopplat till angivna funktioner och användningsområde? Ange som fritext och/eller hänvisning till bifogade bilagor. | Are there studies conducted related to the specified functions and area of ​​use? Indicate as free text and/or reference to attached appendices.