| Sensor | Output in air | Output in 100% oxygen | Zero offset voltage | T90 response time | Linearity error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 1 | 12.507 mV | 58.784 mV | 0.027 mV | 2.340 s | -1.533 % |
| Sample 2 | 12.107 mV | 56.997 mV | 0.025 mV | 2.870 s | -1.372 % |
| Sample 3 | 12.154 mV | 57.256 mV | 0.030 mV | 2.940 s | -1.307 % |
| Sample 4 | 12.204 mV | 57.415 mV | 0.026 mV | 3.030 s | -1.439 % |
| Sample 5 | 12.275 mV | 57.750 mV | 0.024 mV | 2.680 s | -1.437 % |
| Sample 6 | 12.291 mV | 57.772 mV | 0.037 mV | 2.730 s | -1.528 % |
| Sample 7 | 12.231 mV | 57.596 mV | 0.040 mV | 2.740 s | -1.346 % |
| Sample 8 | 12.619 mV | 59.431 mV | 0.026 mV | 2.990 s | -1.333 % |
| Sample 9 | 12.212 mV | 57.443 mV | 0.029 mV | 3.000 s | -1.455 % |
| Sample 10 | 12.374 mV | 58.173 mV | 0.029 mV | 3.130 s | -1.509 % |
| Sample 11 | 12.317 mV | 57.990 mV | 0.043 mV | 2.720 s | -1.365 % |
| Sample 12 | 12.326 mV | 58.110 mV | 0.030 mV | 2.930 s | -1.233 % |
| Sample 13 | 12.338 mV | 58.123 mV | 0.030 mV | 2.750 s | -1.307 % |
| Sample 14 | 12.153 mV | 57.148 mV | 0.023 mV | 2.870 s | -1.485 % |
| Sample 15 | 12.302 mV | 57.934 mV | 0.029 mV | 3.100 s | -1.340 % |
| Sample 16 | 12.233 mV | 57.530 mV | 0.025 mV | 2.520 s | -1.475 % |
| Sample 17 | 12.698 mV | 59.740 mV | 0.037 mV | 2.700 s | -1.437 % |
| Sample 18 | 12.458 mV | 58.575 mV | 0.025 mV | 2.640 s | -1.497 % |
| Sample 19 | 12.305 mV | 57.827 mV | 0.028 mV | 2.720 s | -1.546 % |
| Sample 20 | 12.235 mV | 57.518 mV | 0.024 mV | 2.910 s | -1.512 % |
| Sample 21 | 12.311 mV | 57.995 mV | 0.024 mV | 2.970 s | -1.308 % |