	[image: image18.png]


[image: image1.png]



	Instructions for use: 4000 Series Disposable Pulse Oximetry Sensors


DIRECTIONS FOR USE

Intended Use:  Viamed 4000 Series oximetry sensors are indicated for use in continuous noninvasive monitoring of arterial oxygen saturation and pulse rate. They are original or fully compatible replacement sensors intended for use with major brands of pulse oximeters or patient monitors .  The table at the back, lists the Viamed 4000 Series disposable sensors available for the following four categories of patients: adult (weight > 30 kg), paediatric (10—50 kg weight), infant (3—20 kg weight), and neonatal (weight <3 kg). Matching the brand of oximeter you are using, select the model number corresponding to the patient and tape type.

Precautions: For further instructions, warnings and precautions refer to the operating instructions provided with your oximeter. Do not autoclave or immerse the sensor in liquid. CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Warnings: Match the sensor model with your brand of oximeter. A mismatch may cause patient injury, inaccurate measurements or equipment damage. Check the sensor and reposition to an alternative location every 4 hours. Avoid application of the sensors to: edematous or fragile tissue, excessive patient motion, excessive ambient light, electromagnetic interference, dysfunctional hemoglobin, low perfusion, intravascular dyes, finger nail polish and long or artificial finger nails which may affect the sensor performance and the accuracy of the measurement. Do not use the sensor if it is damaged. Use of a damaged sensor could cause patient injury or equipment failure. The sensor is contraindicated for use on patients who exhibit allergic reaction to the adhesive tape. Note: The materials used in the manufacture of the sensor contain no natural latex protein. The materials have undergone extensive bio-compatibility testing. Further information is available upon request.

Application of the Sensor

1.  Select the sensor site on the patient. The preferred sensor sites are the index finger for adults and paediatrics, the great toe and on the foot below the toes for neonates.    

2.  Remove the plastic backing from the sensor adhesive wrap.

3.  Apply the sensor on the patient:  

· Position the emitter and detector directly opposite each other. 
· Apply the sensor firmly but not too tightly.
4.  Connect the sensor cable to the adaptor cable that is suitable for your oximeter or patient monitor. Then switch on the oximeter and verify proper operation
5.  Visually monitor the sensor site to ensure the integrity of the skin.
6.  Secure the lead with medical tape.

     [image: image2.jpg]


   
             [image: image3.jpg]







            Adult/Paediatric
        [image: image4.jpg]


 
             [image: image5.jpg]




Infant


Neonatal 

Environmental Requirements:

· Operating temperature range: 


5o - 40o C (41o-104o F)

· Storage and transportation temperature range:

-20o - 60o C (-4o-140o F)

· Storage and transportation Relative humidity range:
15 - 95% non-condensing

SPO2 Accuracy:

70 - 100%: Arms <3.0% 

0 - 69%: Unspecified
Accuracy test methods available upon request.
LED Specifications
	
	Wave Length
	Radiant Power (typical)
	Brand

	Red 
	660nm
	3.5 mW
	All below

	Infrared  
	885nm
	3.5 mW
	Nellcor, CSI

	
	905nm
	3.5 mW
	Datex, BCI, Viamed

	
	910nm
	3.5 mW
	Nonin

	
	940nm
	3.5 mW
	Ohmeda, Novametrix


Disposal: Follow local regulations governing disposable recycling plans regarding disposal or recycling of device components.  A list of component materials is available by contacting Viamed. 

All registered trademarks recognized. 

	Nellcor®
	Adult  
	Paediatric 
	Infant 
	Neonatal 

	Micro Foam 
	1-AF
	1-PF
	1-IF
	1-NF

	Transpore 
	1-AT
	1-PT
	 
	 

	Plaster       
	1-AP   
	1-PP
	1-IP
	1-NP

	
	
	
	
	

	Ohmeda®
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal

	Micro Foam 
	2-AF
	2-PF
	2-IF
	2-NF

	Transpore 
	2-AT
	2-PT
	 
	 

	Plaster     
	2-AP
	2-PP
	2-IP
	2-NP

	
	
	
	
	

	Datex
	Adult  
	Paediatric 
	Infant 
	Neonatal 

	Micro Foam 
	3-AF
	3-PF
	3-IF
	3-NF

	Transpore 
	3-AT
	3-PT
	 
	 

	Plaster       
	3-AP   
	3-PP
	3-IP
	3-NP

	
	
	
	
	

	CSI
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal 

	Micro Foam 
	4-AF
	4-PF
	4-IF
	4-NF

	Transpore 
	4-AT
	4-PT
	 
	 

	Plaster     
	4-AP
	4-PP
	4-IP
	4-NP

	
	
	
	
	

	BCI®
	Adult  
	Paediatric 
	Infant 
	Neonatal 

	Micro Foam 
	5-AF
	5-PF
	5-IF
	5-NF

	Transpore 
	5-AT
	5-PT
	 
	 

	Plaster       
	5-AP   
	5-PP
	5-IP
	5-NP

	
	
	
	
	

	Novametrix®
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal 

	Micro Foam 
	6-AF
	6-PF
	6-IF
	6-NF

	Transpore 
	6-AT
	6-PT
	 
	 

	Plaster     
	6-AP
	6-PP
	6-IP
	6-NP

	
	
	
	
	

	Nonin
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal 

	Micro Foam 
	7-AF
	7-PF
	7-IF
	7-NF

	Transpore 
	7-AT
	7-PT
	 
	 

	Plaster     
	7-AP
	7-PP
	7-IP
	7-NP

	
	
	
	
	

	Viamed
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal 

	Micro Foam 
	8-AF
	8-PF
	8-IF
	8-NF

	Transpore 
	8-AT
	8-PT
	 
	 

	Plaster     
	8-AP
	8-PP
	8-IP
	8-NP


CE0086
Viamed Ltd

15 Station Road ∙ Cross Hills ∙ Keighley ∙ West Yorkshire ∙ BD20 7DT ∙ United Kingdom

Website: www.viamed-online.com Email: info@viamed.co.uk
Tel: +44 (0)1535 634542    Fax: +44 (0)1535 635582
Gebrauchsanweisung

Verwendungszweck:  Die 4000 Serie Oximetrie Sensoren  sind für die nicht-invasive Dauerüberwachung von arterieller  Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz bestimmt. Diese Sensoren sind kompatible Ersatzsensoren, die für den Gebrauch mit bekannten Pulsoximetermarken bestimmt sind. Die Tabelle auf der Rückseite zeigt die verfügbaren Modelle aus der Viamed 4000 Serie mit Einwegsensoren für die folgenden vier Kategorien von Patienten: Erwachsene  (Mindestgewicht 30 kg), für Kinder (10-50 kg Körpergewicht), für  Säuglinge (3-20 kg Körpergewicht) und für Neugeborene  (Körpergewicht weniger als 3 kg). Wählen Sie die mit lhrer Oximeter-Marke übereinstimmende Sensormodellnummer.

Vorsichtshinweise: Für weitere Anweisungen, Warn-und Vorsichtshinweise, die dem Oximeter beigelegte Gebrauchsanweisung beachten. Den Sensor nicht autoklavieren oder in Flüssigkeit eintauchen. VORSICHT: Nach US-Recht darf dieses Gerät nur von einem Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden.

Warnhinweise: Wählen Sie das für Ihre Oximeter-Marke passende Sensormodell aus. Wenn das  falsche Modell gewählt wird, kann es zu Verletzungen des Patienten,  falschen Messwerten oder Beschädigungen am Gerät kommen. Überprüfen Sie den Sensor alle 4 Stunden und applizieren Sie ihn an einem anderen Ort. Vermeiden Sie die Verwendung  des Sensors auf ödematösem oder fragilem Gewebe.  Übermäßige  Bewegung des Patienten, übermäßige Umgebungsbeleuchtung, elektromagnetische Störungen, dysfunktionales Hämoglobin, mangelhafte Durchblutung, intravaskuläre Pigmente, Nagellack und lange oder künstliche Fingernägel können die Sensorleistung und die  Genauigkeit der Messergebnisse beeinträchtigen. Den Sensor nicht  verwenden, wenn dieser beschädigt ist. Missachtung dieses  Hinweises kann zu Verletzungen des Patienten oder zu  Gerätestörungen führen.  Der Sensor darf nicht an Patienten mit  Anzeichen für allergische Reaktionen auf das Klebeband verwendet werden. Hinweis: Die für die Herstellung des Sensors verwendeten Materialien enthalten kein natürliches Latexprotein und sind gründlich auf biologische Verträglichkeit untersucht worden. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

Anbringen des Sensors

1. Die gewünschte Applikationsstelle am Patienten auswählen. Die bevorzugten Applikationsstellen bei Erwachsenen und Kindern befinden sich am Zeigefinger, bei Säuglingen am großen  Zeh und bei Neugeborenen am Fuß unterhalb der Zehen.

2. Die Schutzfolie vom Klebeband des Sensors abziehen.      

3. Den Sensor wie folgt am Patienten anbringen:         

· Den Sender  und den Empfänger direkt einander gegenüberliegend positionieren.

· Den Sensor gut sitzend, aber nicht zu fest anbringen.

4. Das dem Oximeter entsprechende Sensorkabel an das  Adapterkabel oder den entspechenden Patientenmonitor anschließen. Das Oximeter einschalten und dessen  ordnungsgemäße Funktion überprüfen.     

5. Die Applikationsstelle visuell überwachen, um die Hautintegrität zu gewährleisten

6.  Sensorkabel mit Klebestreifen fixieren.

     [image: image6.jpg]



           [image: image7.jpg]








       Erwachsene/Kinder
     [image: image8.jpg]


 

           [image: image9.jpg]



        Säuglinge        

          Neugeborene

Umfeldanforderungen

· Betriebstemperaturbereich:

5o - 40o C (41o-104o F)
· Lager- und Transporttemperaturbereich:


· -20o - 60o C (-4o-140o F)
· Lager- und Transportbereich der Relativen Luftfeuchtigkeit:



15 - 95% nicht kondensierend

SPO2-Genauigkeit
70 - 100%: Arms <3.0%
0 - 69%: nicht festgelegt
Auf Anfrage sind Genauigkeitsprüfverfahren vom Hersteller erhältlich.

LED-Spezifikation:
	
	Wellenlänge
	Strahlungs-leistung (typisch)
	Marke

	Rot
	660nm
	3.5 mW
	Alle unten

	Infrarot
	885nm
	3.5 mW
	Nellcor, CSI

	
	905nm
	3.5 mW
	Datex, BCI, Viamed

	
	910nm
	3.5 mW
	Nonin

	
	940nm
	3.5 mW
	Ohmeda, Novametrix


Entsorgung: Beachten Sie bei Entsorgung oder Recycling von Geräteteilen die einschlägigen Umweltschutzbestimmungen. Eine Liste der  Bauteilmaterialien kann vom Hersteller angefordert werden.

Alle eingetragenen Warenzeichen werden anerkannt.

	Nellcor®
	Adult  
	Paediatric 
	Infant 
	Neonatal 

	Micro Foam 
	1-AF
	1-PF
	1-IF
	1-NF

	Transpore 
	1-AT
	1-PT
	 
	 

	Plaster       
	1-AP   
	1-PP
	1-IP
	1-NP

	
	
	
	
	

	Ohmeda®
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal

	Micro Foam 
	2-AF
	2-PF
	2-IF
	2-NF

	Transpore 
	2-AT
	2-PT
	 
	 

	Plaster     
	2-AP
	2-PP
	2-IP
	2-NP

	
	
	
	
	

	Datex
	Adult  
	Paediatric 
	Infant 
	Neonatal 

	Micro Foam 
	3-AF
	3-PF
	3-IF
	3-NF

	Transpore 
	3-AT
	3-PT
	 
	 

	Plaster       
	3-AP   
	3-PP
	3-IP
	3-NP

	
	
	
	
	

	CSI
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal 

	Micro Foam 
	4-AF
	4-PF
	4-IF
	4-NF

	Transpore 
	4-AT
	4-PT
	 
	 

	Plaster     
	4-AP
	4-PP
	4-IP
	4-NP

	
	
	
	
	

	BCI®
	Adult  
	Paediatric 
	Infant 
	Neonatal 

	Micro Foam 
	5-AF
	5-PF
	5-IF
	5-NF

	Transpore 
	5-AT
	5-PT
	 
	 

	Plaster       
	5-AP   
	5-PP
	5-IP
	5-NP

	
	
	
	
	

	Novametrix®
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal 

	Micro Foam 
	6-AF
	6-PF
	6-IF
	6-NF

	Transpore 
	6-AT
	6-PT
	 
	 

	Plaster     
	6-AP
	6-PP
	6-IP
	6-NP

	
	
	
	
	

	Nonin
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal 

	Micro Foam 
	7-AF
	7-PF
	7-IF
	7-NF

	Transpore 
	7-AT
	7-PT
	 
	 

	Plaster     
	7-AP
	7-PP
	7-IP
	7-NP

	
	
	
	
	

	Viamed
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal 

	Micro Foam 
	8-AF
	8-PF
	8-IF
	8-NF

	Transpore 
	8-AT
	8-PT
	 
	 

	Plaster     
	8-AP
	8-PP
	8-IP
	8-NP


CE0086
Viamed Ltd

15 Station Road ∙ Cross Hills ∙ Keighley ∙ West Yorkshire ∙ BD20 7DT ∙ United Kingdom

Website: www.viamed-online.com Email: info@viamed.co.uk
Tel: +44 (0)1535 634542    Fax: +44 (0)1535 635582
MODE D’EMPLOI
Utilisation prévue: Les capteurs d’oxymètre de la série 4000 de Viamed sont indiqués pour le contrôle continu non invasif de la saturation artérielle en oxygène et du pouls. Ce sont des capteurs d’origine ou de rechange compatibles avec les plus grandes marques d’oxymètres de pouls ou de moniteurs de patient. Le tableau à l’arrière répertorie les modèles de capteurs jetables de la série 4000 de Viamed pour les quatre catégories de patients suivantes : adulte (poids > 30 kg), pédiatrique (poids de 10—50 kg), nourrisson (poids de 3—20 kg) et néonatal (poids <3 kg). Selon la marque d’oxymètre que vous utilisez, choisissez le numéro de modèle correspondant au type de patient et de bande.
Précautions: Pour plus d’instructions, mises en garde et précautions, vous reporter aux instructions d’utilisation qui accompagnent votre oxymètre. Ne pas passer le capteur à l’autoclave ni l’immerger dans du liquide. ATTENTION : La loi fédérale (Etats-Unis) restreint la vente de cet instrument par ou sur prescription d’un médecin.
Avertissements: Faire correspondre le modèle de capteur avec la marque de l’oxymètre, au risque d’entraîner des lésions sur le patient, des mesures erronées ou la détérioration de l’équipement. Vérifier le capteur et le repositionner toutes les 4 heures. Eviter l’application des capteur dans les cas suivants : tissus oedémateux ou fragiles, mouvements excessifs du patient, lumière ambiante excessive, interférences électromagnétiques, dysfonctionnement de l’hémoglobine, faible perfusion, colorations intravasculaires, ongles vernis et longs ou faux ongles. Ceci peut nuire à la performance du capteur et à la précision des mesures.  Ne pas utiliser le capteur s’il est endommagé. L’utilisation d’un capteur endommagé peut entraîner des lésions sur le patient ou un dysfonctionnement de l’équipement. L’utilisation du capteur est contre-indiquée chez les patients présentant une réaction allergique à la bande adhésive.  Remarque : les matériaux utilisés pour fabriquer le capteur ne contiennent aucune trace de protéine de latex naturel.  Les matériaux ont été soumis à des tests rigoureux de biocompatibilité.  De plus amples renseignements sont disponibles sur demande.
Application du capteur
1.  Choisissez l’emplacement du capteur sur le patient. Les emplacements recommandés sont l’index chez les patients adultes et pédiatriques, le gros orteil chez les nourrissons et sous les orteils chez les patients néonataux.     
2.  Retirer la languette en plastique de l’emballage adhésif du capteur. 
3.  Appliquer le capteur sur le patient :  

· Positionner l’émetteur et le détecteur opposés l’un à l’autre. 
· Appliquer le capteur fermement sans force excessive. 
4.  Connecter le câble du capteur à un câble d’adaptateur adapté à l’oxymètre ou au moniteur de patient. Allumer l’oxymètre et vérifier son bon fonctionnement.
5.  Contrôler visuellement le site du capteur pour vérifier l’intégrité de la peau.
6.  Fixer la sonde avec du sparadrap.
     [image: image10.jpg]



               [image: image11.jpg]







  Patients adultes / pédiatriques
        [image: image12.jpg]


 
              [image: image13.jpg]



         Nourrissons

        Patients néonataux 
Environnement d’utilisation :
· Plage de températures d’utilisation: 


5o à 40o C (41o à 104o F)
· Plage de températures de stockage et de transport:  

-20o à 60o C (-4o à 140o F)
· Plage de Humidité relative de stockage et de transport: 15 - 95% sans condensation
Précision de SPO2 :
70 - 100% : Arms <3,0% 

0 - 69% : non précisée
Techniques de test de précision disponibles sur demande.
Spécifications du LED
	
	Longueur d’onde
	Puissance rayonnante (typique)
	Marque

	Rouge 
	660 nm
	3,5 mW
	Tous ci-dessous

	Infrarouge  
	885 nm
	3,5 mW
	Nellcor, CSI

	
	905 nm
	3,5 mW
	Datex, BCI, Viamed

	
	910 nm
	3,5 mW
	Nonin

	
	940 nm
	3,5 mW
	Ohmeda, Novametrix


Elimination: Suivre la réglementation locale en vigueur relative aux recyclage des déchets ou des composants.  Une liste des matériaux des composants est disponible sur demande auprès de Viamed. 
Toutes marques de commerce reconnues. 

	Nellcor®
	Adult  
	Paediatric 
	Infant 
	Neonatal 

	Micro Foam 
	1-AF
	1-PF
	1-IF
	1-NF

	Transpore 
	1-AT
	1-PT
	 
	 

	Plaster       
	1-AP   
	1-PP
	1-IP
	1-NP

	
	
	
	
	

	Ohmeda®
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal

	Micro Foam 
	2-AF
	2-PF
	2-IF
	2-NF

	Transpore 
	2-AT
	2-PT
	 
	 

	Plaster     
	2-AP
	2-PP
	2-IP
	2-NP

	
	
	
	
	

	Datex
	Adult  
	Paediatric 
	Infant 
	Neonatal 

	Micro Foam 
	3-AF
	3-PF
	3-IF
	3-NF

	Transpore 
	3-AT
	3-PT
	 
	 

	Plaster       
	3-AP   
	3-PP
	3-IP
	3-NP

	
	
	
	
	

	CSI
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal 

	Micro Foam 
	4-AF
	4-PF
	4-IF
	4-NF

	Transpore 
	4-AT
	4-PT
	 
	 

	Plaster     
	4-AP
	4-PP
	4-IP
	4-NP

	
	
	
	
	

	BCI®
	Adult  
	Paediatric 
	Infant 
	Neonatal 

	Micro Foam 
	5-AF
	5-PF
	5-IF
	5-NF

	Transpore 
	5-AT
	5-PT
	 
	 

	Plaster       
	5-AP   
	5-PP
	5-IP
	5-NP

	
	
	
	
	

	Novametrix®
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal 

	Micro Foam 
	6-AF
	6-PF
	6-IF
	6-NF

	Transpore 
	6-AT
	6-PT
	 
	 

	Plaster     
	6-AP
	6-PP
	6-IP
	6-NP

	
	
	
	
	

	Nonin
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal 

	Micro Foam 
	7-AF
	7-PF
	7-IF
	7-NF

	Transpore 
	7-AT
	7-PT
	 
	 

	Plaster     
	7-AP
	7-PP
	7-IP
	7-NP

	
	
	
	
	

	Viamed
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal 

	Micro Foam 
	8-AF
	8-PF
	8-IF
	8-NF

	Transpore 
	8-AT
	8-PT
	 
	 

	Plaster     
	8-AP
	8-PP
	8-IP
	8-NP


CE0086
Viamed Ltd

15 Station Road ∙ Cross Hills ∙ Keighley ∙ West Yorkshire ∙ BD20 7DT ∙ United Kingdom

Website: www.viamed-online.com Email: info@viamed.co.uk
Tel: +44 (0)1535 634542    Fax: +44 (0)1535 635582
INSTRUCCIONES DE USO
Uso previsto:  Los sensores de oximetría Viamed, serie 4000, están indicados para uso en la monitorización continua no invasiva de la saturación arterial de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Son sensores de repuesto originales o plenamente compatibles, pensados para uso con las principales marcas de pulsioxímetros o monitores de pacientes. La tabla posterior enumera los modelos de sensores desechables Viamed de la serie 4000 para las siguientes cuatro categorías de pacientes: adultos (peso > 30 kg), pediátricos (peso 10—50 kg ), lactantes (peso de 3—20 kg) y neonatos (peso <3 kg). Ajustándose  a la marca de oxímetro que usa, seleccione el número de modelo correspondiente al paciente y el tipo de cinta adhesiva.
Precauciones: Para más instrucciones, advertencias y precauciones, consulte las instrucciones de funcionamiento facilitadas con su oxímetro. No someta a autoclave ni sumerja en líquido al sensor. PRECAUCIÓN: La ley federal de Estados Unidos limita la venta de este dispositivo a un médico o a petición suya.
Advertencias: Ajuste el modelo de sensor a su marca de oxímetro. Un desajuste puede producir lesiones al paciente, mediciones inexactas o daños al equipo. Compruebe el sensor y cámbielo de posición a una localización alternativa cada 4 horas. Evite la aplicación de los sensores en caso de: tejido edematoso o frágil, movimiento excesivo del paciente, luz ambiental excesiva, interferencias electromagnéticas, hemoglobina disfuncional, perfusión baja, contrastes intravasculares, esmalte de uñas y uñas de los dedos largas o artificiales, que pueden afectar al rendimiento del sensor y a la exactitud de la medición. No utilice el sensor si está dañado. El uso de un sensor dañado puede producir lesiones al paciente o fallo del equipo. El sensor está contraindicado para uso en pacientes que muestran una reacción alérgica a la cinta adhesiva. Nota: Los materiales empleados en la fabricación del sensor no contienen proteína de látex natural. Los materiales se han sometido a amplias pruebas de biocompatibilidad. Se dispone de más información para quien la solicite.
Aplicación del sensor
1.  Seleccione el lugar para el sensor en el paciente Los lugares preferidos del sensor son el dedo índice en adultos y niños, el dedo gordo del pie y sobre el pie detrás de los dedos en neonatos.    
2.  Retire la capa protectora de plástico del envoltorio adhesivo del sensor.
3.  Aplique el sensor sobre el paciente:  

· Coloque el emisor y el detector en posiciones opuestas entre sí.. 
· Aplique el sensor firmemente, pero no demasiado apretado.
4.  Conecte el cable del sensor al cable adaptador que sea adecuado para su oxímetro o monitor de pacientes. Luego, encienda el oxímetro y compruebe que funciona adecuadamente
5.  Compruebe visualmente el lugar del sensor para asegurarse de la integridad de la piel.
6.  Afiance el electrodo con cinta adhesiva médica.
     [image: image14.jpg]



            [image: image15.jpg]






  
         Adulto/pediátrico
       [image: image16.jpg]


 
            [image: image17.jpg]



          Lactante

             Neonato
Requisitos ambientales:
· Temperatura de funcionamiento: 


5o - 40o C (41o-104o F)
· Temperatura de conservación y transporte: 

-20o - 60o C (-4o-140o F)
· Humedad relativa de conservación y transporte: 

15 - 95% no condensante
Exactitud de la SPO2:
70 - 100%: Arms <3,0% 
0 - 69%: No especificada
Métodos de prueba de la exactitud disponibles bajo pedido.
Especificaciones del LED
	
	Longitud de onda
	Potencia irradiante (típica)
	Marca

	Rojo
	660 nm
	3,5 mW
	Todos abajo

	Infrarrojo
	885 nm
	3,5 mW
	Nellcor, CSI

	
	905 nm
	3,5 mW
	Datex, BCI, Viamed

	
	910 nm
	3,5 mW
	Nonin

	
	940 nm
	3,5 mW
	Ohmeda, Novametrix


Eliminación: Siga las normas locales sobre los planes de reciclado de elementos desechables o reciclado de componentes del dispositivo.  Se dispone de una lista de los materiales componentes contactando con Viamed. 
Todas las marcas registradas reconocidas. 
	Nellcor®
	Adult  
	Paediatric 
	Infant 
	Neonatal 

	Micro Foam 
	1-AF
	1-PF
	1-IF
	1-NF

	Transpore 
	1-AT
	1-PT
	 
	 

	Plaster       
	1-AP   
	1-PP
	1-IP
	1-NP

	
	
	
	
	

	Ohmeda®
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal

	Micro Foam 
	2-AF
	2-PF
	2-IF
	2-NF

	Transpore 
	2-AT
	2-PT
	 
	 

	Plaster     
	2-AP
	2-PP
	2-IP
	2-NP

	
	
	
	
	

	Datex
	Adult  
	Paediatric 
	Infant 
	Neonatal 

	Micro Foam 
	3-AF
	3-PF
	3-IF
	3-NF

	Transpore 
	3-AT
	3-PT
	 
	 

	Plaster       
	3-AP   
	3-PP
	3-IP
	3-NP

	
	
	
	
	

	CSI
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal 

	Micro Foam 
	4-AF
	4-PF
	4-IF
	4-NF

	Transpore 
	4-AT
	4-PT
	 
	 

	Plaster     
	4-AP
	4-PP
	4-IP
	4-NP

	
	
	
	
	

	BCI®
	Adult  
	Paediatric 
	Infant 
	Neonatal 

	Micro Foam 
	5-AF
	5-PF
	5-IF
	5-NF

	Transpore 
	5-AT
	5-PT
	 
	 

	Plaster       
	5-AP   
	5-PP
	5-IP
	5-NP

	
	
	
	
	

	Novametrix®
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal 

	Micro Foam 
	6-AF
	6-PF
	6-IF
	6-NF

	Transpore 
	6-AT
	6-PT
	 
	 

	Plaster     
	6-AP
	6-PP
	6-IP
	6-NP

	
	
	
	
	

	Nonin
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal 

	Micro Foam 
	7-AF
	7-PF
	7-IF
	7-NF

	Transpore 
	7-AT
	7-PT
	 
	 

	Plaster     
	7-AP
	7-PP
	7-IP
	7-NP

	
	
	
	
	

	Viamed
	Adult  
	Paediatric 
	Infant
	Neonatal 

	Micro Foam 
	8-AF
	8-PF
	8-IF
	8-NF

	Transpore 
	8-AT
	8-PT
	 
	 

	Plaster     
	8-AP
	8-PP
	8-IP
	8-NP


CE0086
Viamed Ltd

15 Station Road ∙ Cross Hills ∙ Keighley ∙ West Yorkshire ∙ BD20 7DT ∙ United Kingdom

Website: www.viamed-online.com Email: info@viamed.co.uk
Tel: +44 (0)1535 634542    Fax: +44 (0)1535 635582
Disposable Pulse Oximetry Sensors Instructions For Use Rev.4

