## 11.2.2012
VST 2200 laboratory tests |  |  |  | Mentes Rebreather Controller
date: |  |  |  | "dive time" in minuts: |  |  |  | 65 |  |  |  | sensors VST 2200
2012-02-11 |  |  |  | temperature, deg.C: |  |  |  | 18 |  |  |  | for comparison: R22D Teledyne
press. ATA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
mix | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
ppO2 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | 1.92 | 2.24 | 2.56 | 2.88 | 3.2 | 3.52 | 3.84 | 4.16 | 4.16 | 3.84 | 3.52 | 3.2 | 2.88 | 2.56 | 2.24 | 1.92 | 1.6 | 1.28 | 0.96 | 0.64 | 0.32
VST 100031 | 0.32 | 0.65 | 0.97 | 1.29 | 1.61 | 1.92 | 2.23 | 2.53 | 2.84 | 3.14 | 3.19 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.92 | 2.6 | 2.28 | 1.97 | 1.64 | 1.32 | 0.99 | 0.66 | 0.33
VST 100035 | 0.32 | 0.65 | 0.97 | 1.28 | 1.59 | 1.89 | 2.18 | 2.48 | 2.77 | 3.09 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 2.95 | 2.61 | 2.3 | 1.97 | 1.65 | 1.33 | 1 | 0.66 | 0.33
R22D 584197 | 0.32 | 0.63 | 0.94 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 2.18 | 2.48 | 2.78 | 3.09 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.11 | 2.8 | 2.49 | 2.18 | 1.88 | 1.57 | 1.26 | 0.95 | 0.64 | 0.32

## 12.2.2012a
VST 2200 laboratory tests |  |  |  | Mentes Rebreather Controller
date: |  |  |  | "dive time" in minuts: |  |  |  | 75 |  |  |  | sensors VST 2200
2012-02-12 |  |  |  | temperature, deg.C: |  |  |  | 18 |  |  |  | for comparison: R22D Teledyne
press. ATA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
mix | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
ppO2 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | 1.92 | 2.24 | 2.56 | 2.88 | 3.2 | 3.52 | 3.84 | 4.16 | 4.16 | 3.84 | 3.52 | 3.2 | 2.88 | 2.56 | 2.24 | 1.92 | 1.6 | 1.28 | 0.96 | 0.64 | 0.32
VST 100031 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.59 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 2.83 | 3.13 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.19 | 2.89 | 2.58 | 2.28 | 1.95 | 1.63 | 1.3 | 0.98 | 0.65 | 0.32
VST 100035 | 0.32 | 0.65 | 0.97 | 1.28 | 1.59 | 1.89 | 2.21 | 2.51 | 2.81 | 3.12 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 2.93 | 2.62 | 2.3 | 1.97 | 1.65 | 1.32 | 0.98 | 0.66 | 0.33
R22D 584197 | 0.32 | 0.63 | 0.94 | 1.25 | 1.56 | 1.86 | 2.17 | 2.47 | 2.78 | 3.09 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.09 | 2.79 | 2.49 | 2.18 | 1.87 | 1.56 | 1.25 | 0.94 | 0.63 | 0.32

## 12.2.2012b
VST 2200 laboratory tests |  |  |  | Juergensen Marine Rebreather Controller
date: |  |  |  | "dive time" in minuts: |  |  |  | 30 |  |  |  | sensors VST 2200
2012-02-12 |  |  |  | temperature, deg.C: |  |  |  | 18 |  |  |  | for comparison: R22D Teledyne
press. ATA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
mix | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
ppO2 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | 1.92 | 2.24 | 2.56 | 2.88 | 3.2 | 3.52 | 3.84 | 4.16 | 4.16 | 3.84 | 3.52 | 3.2 | 2.88 | 2.56 | 2.24 | 1.92 | 1.6 | 1.28 | 0.96 | 0.64 | 0.32
VST 100031 | 0.32 | 0.64 | 0.97 | 1.3 | 1.63 | 1.94 | 2.25 | 2.528 | 2.87 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 2.95 | 2.62 | 2.31 | 1.99 | 1.65 | 1.3 | 0.98 | 0.65 | 0.32
VST 100035 | 0.32 | 0.65 | 0.98 | 1.29 | 1.61 | 1.91 | 2.24 | 2.52 | 2.82 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 2.94 | 2.61 | 2.29 | 1.97 | 1.64 | 1.32 | 0.98 | 0.66 | 0.33
R22D 584197 | 0.32 | 0.63 | 0.94 | 1.24 | 1.56 | 1.86 | 2.16 | 2.47 | 2.77 | 3.06 | 3.38 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.39 | 3.08 | 2.78 | 2.48 | 2.17 | 1.87 | 1.56 | 1.25 | 0.94 | 0.63 | 0.32